Цифровая проекционная рентгенография.

Российский путь?

Е.А. Бабичев, С.Е. Бару, В.Р. Грошев, В.А. Неустроев, П.А. Папушев,

В.В. Поросев, Г.А. Савинов, Ю.Г. Украинцев, А.Г. Хабахпашев, М.А. Шайдук

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск

Digital projection radiography. Russian way?

Е.А. Babichev, S.E. Baru, V.R. Groshev, A.G. Khabakhpashev, V. A. Neustroev,

P.A. Papushev, V.V. Porosev, G.A. Savinov, M.A. Shaiduk, Yu.G. Ukraintsev

About twenty years ago in Russia alongside with traditional two-coordinate radiographic systems the new direction in radiography - digital scanning systems appeared. The purpose of this article is description of a scanning system developed in our institute (Low-Dose Radiographic Device "Siberia") and its comparison with other scanning systems. Additionally, a general comparison of digital scanning and two-coordinate systems is presented.

***

В современной цифровой рентгенографии можно отметить любопытное "географическое" разделение. В отличие от Западной Европы, США, Японии, где применяется традиционная двумерная рентгенография, в России успешно развивается сканирующая рентгенография (рис.1, рис.2). Причины этого заключаются в отсутствии в России мощных фирм с высокими технологиями, производящих медицинское оборудование, и финансовых возможностей для создания современных двухкоординатных систем, не говоря уже о перспективе их продаж. В тех двухкоординатных системах, которые все же производятся в России, применяются, в основном, базовые импортные компоненты (ПЗС- матрицы, РЭОПы и др.). Тем не менее,

Рис.1. Схематичное изображение			Рис.2. Схематичное изображение

двухкоординатного метода:			сканирующего метода:

1 - рентгеновская трубка,				1 - коллиматор,

2 - двухкоординатный детектор			2 - линейный детектор

для проведения массовых профилактических обследований нужны многие тысячи дешевых аппаратов с низкими дозами и высоким качеством изображения.

В таб.1 приведены основные достоинства и недостатки цифровых двухкоординатных и сканирующих систем.

Таб.1. Основные достоинства и недостатки

цифровых двухкоординатных и сканирующих систем.

Первая сканирующая система - малодозная цифровая рентгенографическая установка МЦРУ «Сибирь-Н» (рис.3) - была создана в ИЯФ СО РАН в 1984 г. В  качестве   детектора   в   ней   использовалась многопроволочная пропорциональная камера (МПК). МЦРУ «Сибирь» на базе МПК была и остается единственной в мире рентгенографической системой работающей в режиме прямого счета квантов. Поэтому шум обусловлен только статистикой и дозы облучения пациентов являются рекордно низкими.

Принципиальное устройство МЦРУ «Сибирь-Н» показано на рис.4. Установка содержит следующие основные элементы: рентгеновскую трубку,  высоковольтный источник питания, коллиматор, однокоординатный детектор (МПК) с блоком электроники регистрации. В состав системы также входят два персональных компьютера с необходимым программным обеспечением для работы со снимками, записывающий CD-R/RW-привод  для создания баз

данных на компакт-дисках и струйный принтер.

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки и детектором составляет 130 см. Коллиматор формирует тонкий веерообразный пучок рентгеновского излучения, который после прохождения через тело пациента регистрируется с помощью МПК. Изображение строится путём последовательного сканирования объекта системой "трубка-коллиматор-детектор" со скоростью 4 см/сек.

При этом данные с каналов детектора считываются каждые 12 мс. После окончания сканирования в памяти компьютера создаётся матрица изображения из 640х640 чисел.

Рис. 3. Общий вид МЦРУ "Сибирь-Н"     Рис. 4. Принципиальное устройство

МЦРУ "Сибирь-Н"

1 – рентгеновская трубка

2 — коллиматор, 3 — балка, 4 — детектор

В 1996 г. Министерство Здравоохранения РФ рекомендовало установку к серийному производству и применению в медицинской практике. На данный момент в клиниках России, Казахстана, Беларуси и Китая работают около 300 таких установок.

С целью улучшения параметров установки нами сделан переход на другой газовый детектор — многоканальную ионизационную камеру (МИК). Идея, физические расчеты, конструкция, электроника и программное обеспечение детектора предложены и разработаны в ИЯФ. Следует отметить, что ионизационные камеры с успехом используются в компьютерных томографах.

Детектор на базе МИК по сравнению с детектором на базе МПК обладает рядом существенных преимуществ:

— больше каналов

— больший размер снимка (~ на 10 %).

— более широкий динамический диапазон ( ~ в 3.5 раза)

— более высокую контрастную чувствительность (в 1,5 раза)

— более высокую эффективность регистрации (~ в 2 раза)

— улучшенное быстродействие, что позволяет уменьшить время сканирования (в 2 - 4 раза)

— простую и очень редкую нормировку

— существенно более высокую надежность (гарантия  — 6 лет)

— нет необходимости смены газа

— более простая электроника

Рис.6. Общий вид детектора с МИК

Многоканальная ионизационная камера (рис.6, рис.7) представляет собой плоский конденсатор, катод которого состоит из 1024 проводящих полосок (стрипов), напечатанных на стеклотекстолите и направленных на фокус рентгеновской трубки, а анод представляет собой сплошную проводящую плоскость. Шаг стрипов равен 400 мкм. Высокое напряжение (~1 кВ) подаётся на анод. Объём заполнен чистым Хе под давлением 12 атм. На рис.8 показана упрощенная схема считывания сигнала с МИК.

Рис.7. Принципиальная схема МИК:		Рис.8. Схема считывания сигнала с МИК

1 - корпус детектора,

2 - анодная плоскость,

3 - катодная стриповая плоскость,

4 - входная диафрагма,

5 - считывающая электроника

Рентгеновское излучение, пройдя через тело пациента, проникает через входное окно в пространство между электродами. Газ ионизуется, и образовавшиеся электроны и ионы дрейфуют к соответствующим электродам.  Наведенные на полоски заряды «снимаются» с них специальной электроникой.  Время чтения одной такой «строки» (1024 канала) составляет несколько миллисекунд. После аналоговой обработки и оцифровки сигналов электроникой регистрации данные заносятся в специальную память, а затем переписываются

в память компьютера.

Прежде чем привести параметры установки с детектором МИК и дать им оценку, хотелось бы подчеркнуть следующее. Очень часто специалисты и потенциальные покупатели рентгенографических систем интересуются, в основном, двумя параметрами - пространственным разрешением и ценой.

Между тем важно сравнение по очень многим характеристикам - доза,  контрастная чувствительность, динамический диапазон, форма канала, наличие или отсутствие «мертвых» зон, частота нормировок и пр. К сожалению, очень часто в рекламных материалах многие из этих параметров найти невозможно,  что должно вызвать у покупателя законные подозрения.

Ниже приведены характеристики нового поколения аппарата с детектором на основе МИК флюорографа малодозового цифрового ФМЦ, производства ЗАО "Научприбор" г.Орёл.

| Число элементов изображения | 1024х2048 |
| --- | --- |
| Размер элемента изображения "в теле пациента", мм | 0,3х0,3 |
| Ширина снимка, мм | 410 |
| Пространственное разрешение (по горизонтали и вертикали) пар лин./мм | 2,2 |
| Динамический диапазон | 1600 |
| Контрастная чувствительность (при дозе 0,1 мР), % | 1,0 |
| Время сканирования (для снимка высотой 35 см),с | 2,5÷5с |
| Эффективная доза для получения снимка легких, мкЗв | ~10 |
| Эффективность регистрации (при 70 кВ), % | 60 |

Близкими характеристиками обладает сцинтилляционный детектор с фотодиодной (ФД) линейкой в качестве фотоприемника. Такой детектор (в разных модификациях) используют практически все фирмы в России, также разрабатывающие и выпускающие сканирующие системы. Однако по сравнению с фотодиодными линейками МИК имеет следующие преимущества:

— В МИК отсутствует промежуточное преобразование энергии у-кванта в свет и только потом - в заряд. Поэтому меньше потерь и выход сигнала на 1 квант приблизительно в 5 раз выше, а шумы МИК меньше, т.к. в ФД существует темновой ток с его температурными флуктуациями. Таким образом, МИК имеет намного лучшее соотношение сигнал/шум.

— По этой же причине обеспечиваются более низкие дозы, чем при использовании ФД (в несколько раз), и в 2-3 раза более широкий динамический диапазон, что позволяет просматривать на снимке ткани с большей разностью плотностей.

—    Существенно лучшая форма канала, близкая к прямоугольной. Поэтому непрозрачный край объекта на снимке получается более резким, т.е. снимки более четкие.

—    В МИК абсолютно однородная линейка без пропусков (мертвых зон),  которые надо «заращивать» интерполяцией, и без «сшивок».

— В конструкции МИК нет радиационно-нестойких материалов и элементов (например, ФД), т.е. детектор более долговечен.

Хорошие перспективы для применения в сканирующей рентгенографии имеют твердотельные детекторы на основе теллурида кадмия или арсенида галлия. Выход заряда на один у-квант в них в несколько раз больше чем в МИК,  возможно получить практически прямоугольную форму канала, очень высокая квантовая эффективность. Однако, существующие в настоящий момент твердотельные детекторы имеют ряд недостатков по сравнению с МИК:

- более сложная конструкция

- низкая радиационная стойкость

- неодинаковая чувствительность по длине (имеются мертвые зоны)

- недостаточная повторяемость параметров

- более дорогое производство

Из-за этого, они еще не вышли на уровень серийного производства, но эта технология активно развивается и имеет хорошие перспективы. Поэтому, в отличии от «сэндвича» сцинтиллятор-фотодиоды, который нами был отвергнут сразу, твердотельными детекторами мы активно занимаемся.

Несмотря на то, что существующее пространственное разрешение МИК при ширине канала 400 мкм является удовлетворительным для многих задач (патологическое образование площадью 1 см2 в середине тела пациента представляется 1000 каналами), для улучшения диагностических возможностей и в соответствии с рекомендациями международных стандартов его желательно улучшить. В настоящее время разрабатывается и испытывается конструкция  МИК с шириной канала 200 мкм.

Суммируя изложенное, можно сказать, что сканирующие системы обеспечивают требуемое для диагностики качество снимков, доступны по цене для большинства клиник, но уступают двухкоординатным системам во времени,  затрачиваемом на один снимок (в новых вариантах нашей установки этот параметр доведен до 2.5 сек.). По основным характеристикам ФМЦ "НП-О" с детектором МИК на данный момент объективно превосходит другие сканирующие системы.

К настоящему времени в клиниках России успешно функционируют флюорографы ФМЦ "НП-О" с детектором МИК. Они активно используются рентгенологами для диагностики органов грудной клетки, опорно-двигательного аппарата (включая позвоночник и череп), желудочно- кишечного тракта и других обследований. Наиболее эффективно их применение для массовых профилактических обследований населения, где необходимы оперативная диагностика, удобство архивирования и низкие дозы облучения.

Специалисты University College London в 1990 году и кафедра радиационной гигиены РАМ ПО (Российская академия медицины последипломного образования, г. Москва) в 1998 году провели измерения эффективных доз облучения, применив термолюминисцентный метод дозиметрии с использованием антропоморфного фантома RANDO PHANTOM производства США. Диаметр детектора на основе фтористого лития позволил регистрировать величину дозы практически в точке, поэтому в каждом из критических органов (для определения эффективной дозы) размещалось от 10 (щитовидная железа, печень, почки, желудок) до 50 (легкие, активный костный мозг) таких точечных детекторов. Эффективная доза облучения при проведении профилактических обследований органов грудной клетки при сканировании 5 с равна 0,015 мЗв.

Японская фирма КАВАСАКИ ХЭВИ ИНДАСТРИЗ заинтересовалась этой установкой, которая исследуется сотрудниками фирмы для практического применения в медицинских целях для учреждений Японии.

PS:  Консультации по ремонту или заказу ФМЦ вы можете получить на сайте http://www.texnic.ru А также заказать или отремонтировать блоки и узлы ФМЦ